# Warszawa, dn. 20.07.2021r.

# Sieć Badawcza Łukasiewicz -

# Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12

rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl

itr.lukasiewicz.gov.pl

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 029/EZ/2021

na serwisowanie mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7600F wraz z systemem mikroanalizy rentgenowskiej

- Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi serwisowej świadczonej w okresie jednego roku kontraktowego obejmującego konserwację, sprawdzenie działania, regulację oraz justowanie systemu skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7600F wraz systemem mikroanalizy rentgenowskiej:

- Oferowana usługa powinna uwzględniać przeprowadzenie co najmniej następujących czynności serwisowych (w ramach poszczególnych układów, wchodzących w skład systemu):

Układ próżniowy:

  - Miernik próżni Pirani dla komory działa elektronowego (sprawdzenie działania)

  - Miernik próżni Pirani dla komory preparatu (sprawdzenie działania)

  - Sekwencja otwierania/zamykania zaworów próżniowych w trybie automatycznym (sprawdzenie działania)

  - Silnik pompy rotacyjnej RP (sprawdzenie działania)

  - Pasek napędowy pompy rotacyjnej RP (sprawdzenie działania)

  - Poziom oleju w pompie rotacyjnej RP (sprawdzenie, uzupełnienie)

  - Filtr oleju RP (czyszczenie)

  - Pompa turbomolekularna TMP (sprawdzenie działania)

  - Przewody gumowe (sprawdzenie)

  - Zawór zapowietrzający (sprawdzenie działania)

  - Zawór odcinania działa elektronowego (sprawdzenie działania)

  - Zawór śluzy próżniowej (sprawdzenie działania)

  - Miernik próżni Penning dla komory działa elektronowego (sprawdzenie działania)

  - Miernik próżni Penning dla komory preparatu (sprawdzenie działania)

  - Pompa jonowa SIP dla komory działa elektronowego (sprawdzenie działania)

  - Pompa jonowa SIP dla komory pośredniej (sprawdzenie działania)

Kolumna elektronowa:

  - Źródło elektronów FEG (sprawdzenie działania, regulacja centrowania)

  - Zawór odcinający komorę działa elektronowego (sprawdzenie działania)

  - Nabiegunnik soczewki kondensora (sprawdzenie działania)

  - Stała przysłona soczewki kondensora (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Przysłona soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Uchwyt przysłony soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja)

Stolik preparatu:

  - Przesuw X i Y (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Ruch obrotowy R (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Pochył T (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Przesuw Z (sprawdzenie działania, regulacja)

Wyświetlanie i rejestracja obrazu:

  - Wyświetlanie na ekranie LCD (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Kalibracja markera powiększeń (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Regulacja rejestracji obrazów z najwyższą jakością, zgodnie z procedurą.

Media - azot i woda:

  - Zapowietrzanie azotem (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Temperatura wody chłodzącej (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Szybkość przepływu wody chłodzącej (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Stan węży doprowadzających (sprawdzenie)

Inne:

  - Lampki kontrolne (sprawdzenie działania, wymiana)

  - Wyłączniki (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Potencjometry (sprawdzenie działania, regulacja)

Końcowe sprawdzenie funkcji:

  - Centrowanie działa elektronowego (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Centrowanie soczewki kondensora (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Centrowanie przysłony soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Stygmatory soczewki kondensora (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Stygmatory soczewki obiektywu (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Powiększenie (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Jakość obrazu SEI (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Jakość obrazu BEI (sprawdzenie działania, regulacja)

  - Ostateczne justowanie całej kolumny elektronowej dla wszystkich napięć przyspieszających kV

  - Ocena końcowa.

- Usługodawca powinien zapewniać telefoniczne wsparcie techniczne w okresie trwania usługi.

- Usługodawca powinien zapewniać minimum jedną interwencję w nagłym przypadku bez ograniczeń czasowych.

- Wymaga się, by Usługodawca posiadał autoryzację firmy JEOL (producenta systemu JSM-7600F) na prowadzenie usług serwisowych dla tego konkretnego instrumentu w w/w zakresie.

- Termin realizacji zamówienia: 23.08.2021r ÷ 22.08.2022r.

- Termin składania ofert: do 30.07.2021 r. godz. 1200.

- Sposób i miejsce składania ofert

Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres:                     rafal.chrolenko@itr.lukasiewicz.gov.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena w zł (PLN),

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Warunki płatności: Przelewem,14 dni od daty przekazania faktury Instytutowi.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe,2021

- Opis sposobu przygotowania oferty

# Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty (netto oraz brutto) zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi

serwisowej

- zakres oferowanych czynności serwisowych

- warunki płatności

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, możliwe do uzyskania upusty, przewidywane terminy realizacji przeglądów, itd.

- Dodatkowych informacji udzielają:

Mirosław Kozłowski, tel.: 22 590-73-65

Izabela Stępińska, tel. 22 590-03-71

- w zakresie przedmiotu zamówienia;

Rafał Chrolenko, tel. 22 590 73 41,

- w zakresie postępowania w niniejszym zapytaniu ofertowym.