| KWADRUPOLOWY SPEKTROMETR MAS serii RGA 300 amu (z kablem RS-232 i darmowym oprogramowaniem) |  |
| --- | --- |
| Zakres masy (RGA300) | 1 do 300 amu |
| Typ filtra masowego | Kwadrupol |
| Typ detektora | Puszka Faradaya — std. mnożnik elektronów — opt. |
| Rezolucja | Lepsza niż 0,5 amu przy 10% wysokości piku (zgodnie ze standardem AVS 2.3). Regulowana, aby zapewnić stałą szerokość piku w całym zakresie mas. |
| Czułość (A/Torr) | 2 × 10-4 (FC), <200 (EM). Możliwość regulacji przez użytkownika w całym zakresie wysokiego napięcia. Pomiar wykonano z N2 @ 28 amu, z pełną szerokością piku 1 amu, 10% wysokością, energią elektronów 70 eV, energią jonów 12 eV i prądem emisji elektronów 1 mA. |
| Min. wykrywalne ciśnienie parcjalne | 5 × 10-11 Torr (FC). 5 × 10-14 Torr (EM). Pomiar wykonano z N2 @ 28 amu, z pełną szerokością piku 1 amu, 10% wysokością, energią elektronów 70 eV, energią jonów 12 eV i prądem emisji elektronów 1 mA. |
| Ciśnienie robocze | 10-4 Torr do UHV (FC) 10-6 Torr do UHV (EM) |
| Maksymalna temperatura pracy. | 70 °C |
| Temperatura pieczenia | 300 °C (bez ECU) |
| Jonizator |  |
| Projekt | Otwarte źródło jonów, symetria cylindryczna, jonizacja uderzeniowa elektronów. |
| Tworzywo | Konstrukcja SS304 |
| Włókno | Torowany iryd (podwójny) z ochroną oprogramowania. Wbudowany układ odgazowujący o mocy od 1 do 10 W. Możliwość wymiany w terenie. |
| Energia elektronowa | 25 do 105 V, programowalne |
| Energia jonowa | 8 lub 12 V, programowalne |
| Napięcie ogniskowe | 0 do 150 V, programowalne |
| Prąd emisji elektronów | 0 do 3,5 mA, programowalne |
| Ogólny |  |
| Wymiar sondy | 8,75" od czoła kołnierza do górnej części jonizatora |
| Wprowadzenie sondy | 2,0" |
| Kołnierz montażowy sondy | 2,75" CF |
| Minimalna średnica wewnętrzna rurki | 1,375" |
| Wymiary ECU | 9,1" × 4,1" × 3,1" (szer. x wys.) Łatwe do oddzielenia od sondy w celu wypieczenia. |
| Wskaźniki LED | Zasilanie WŁ./WYŁ., żarnik WŁ./WYŁ., odgazowywanie WŁ./WYŁ., mnożnik elektronów WŁ./WYŁ., RS-232 zajęty , błąd, nadciśnienie, przepalony żarnik. |
| Czas rozgrzewki | Stabilność masy ±0,1 amu po 30 minutach |
| Interfejs komputerowy | RS-232C, 28 800 bodów z zestawem poleceń wysokiego poziomu |
| Oprogramowanie | Aplikacja oparta na systemie Windows |
| Zapotrzebowanie na moc | 24 V DC @ 2,5 A. Opcjonalny wbudowany zasilacz VAC. |
| Waga | 6 funtów. |
| Gwarancja | Roczna gwarancja na części i robociznę w przypadku wad materiałowych i wykonawczych |